## Calibrazione 3 punti
Piano XY VALORI OFFSET
X | Y | Z
10 | 10 | 10
Calibrazione a 3 punti | [16 empty] | DISTANZE VALORI MISURATI DALLA MEDIA
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
8.0274 | 10.3462 | 9.7618 | 9.5643 | 9.9001 | 10.211 | 6.7814 | 9.9356 | 9.968 | 6.9478 | 8.2344 | 8.3145 | 9.6206 | 9.1944 | 8.441 |  |  | 0.16017 | 0.094164 | 0.040446 | 0.029735 | 0.0017273 | 0.046974 | 0.0058883 | 0.035854 | 0.16664 | 0.17597 | 0.0025884 | 0.023199 | 0.33519 | 0.065402 | 0.32904
8.2141 | 10.4244 | 9.8484 | 10.0315 | 10.1104 | 10.5633 | 6.5593 | 9.8587 | 10.0493 | 6.7872 | 8.1928 | 8.4807 | 9.6059 | 9.3326 | 8.3143 |  |  | 0.026511 | 0.015977 | 0.046164 | 0.49702 | 0.20852 | 0.30532 | 0.22796 | 0.04104 | 0.085316 | 0.015408 | 0.038975 | 0.18942 | 0.32049 | 0.07287 | 0.2024
8.2389 | 10.3846 | 9.7268 | 9.3301 | 9.9234 | 10.0918 | 7.0539 | 9.9685 | 10.2206 | 6.8031 | 8.2822 | 8.3099 | 9.0319 | 9.2758 | 8.0702 |  |  | 0.051241 | 0.055786 | 0.075398 | 0.20443 | 0.021539 | 0.16612 | 0.26664 | 0.068758 | 0.085953 | 0.031258 | 0.050355 | 0.018622 | 0.25352 | 0.016045 | 0.041771
8.0137 | 10.2653 | 9.8935 | 9.4019 | 9.9695 | 10.0797 | 6.5531 | 9.662 | 9.985 | 6.9349 | 8.2454 | 8.1702 | 9.956 | 9.5376 | 7.9665 |  |  | 0.17392 | 0.17509 | 0.091272 | 0.13261 | 0.067617 | 0.1783 | 0.23415 | 0.23773 | 0.14963 | 0.16313 | 0.013629 | 0.12109 | 0.67058 | 0.27787 | 0.14547
8.2585 | 10.3995 | 9.8736 | 9.2857 | 9.8587 | 10.2364 | 6.636 | 10.0861 | 10.0786 | 6.9308 | 8.1035 | 8.5392 | 9.0587 | 9.259 | 8.1409 |  |  | 0.070884 | 0.040928 | 0.071373 | 0.2488 | 0.043154 | 0.021607 | 0.15131 | 0.18639 | 0.056007 | 0.15899 | 0.12835 | 0.24792 | 0.22676 | 0.000767 | 0.028905
8.1157 | 10.4659 | 9.6157 | 9.3237 | 9.8757 | 10.3013 | 6.8227 | 9.9487 | 10.1794 | 6.7775 | 8.3029 | 8.1489 | 8.9959 | 9.1156 | 8.3759 |  |  | 0.071943 | 0.025517 | 0.18657 | 0.21081 | 0.026163 | 0.043311 | 0.035372 | 0.048993 | 0.044794 | 0.0057257 | 0.07114 | 0.14241 | 0.28949 | 0.14413 | 0.26391
8.1367 | 10.43 | 9.7132 | 9.6128 | 9.9192 | 10.4268 | 6.7314 | 10.0707 | 10.1496 | 6.7568 | 8.3318 | 8.1748 | 9.1812 | 9.3407 | 7.945 |  |  | 0.050961 | 0.010362 | 0.089085 | 0.078247 | 0.017386 | 0.16885 | 0.055907 | 0.17103 | 0.01498 | 0.01496 | 0.09996 | 0.11646 | 0.10428 | 0.080941 | 0.16695
8.1299 | 10.6025 | 9.7003 | 9.5849 | 9.9842 | 10.2791 | 6.7636 | 9.9308 | 10.1896 | 6.7157 | 8.3321 | 8.2978 | 9.3633 | 9.3176 | 7.9893 |  |  | 0.057732 | 0.16205 | 0.10192 | 0.050332 | 0.082305 | 0.021116 | 0.023672 | 0.031083 | 0.054964 | 0.056139 | 0.10028 | 0.0065257 | 0.077903 | 0.057819 | 0.12263
7.9836 | 10.3931 | 9.8664 | 9.5477 | 9.8899 | 10.1779 | 6.773 | 9.9829 | 10.1588 | 6.894 | 8.259 | 8.4016 | 9.37 | 9.3356 | 8.1027 |  |  | 0.20407 | 0.047294 | 0.064128 | 0.013172 | 0.011988 | 0.080046 | 0.014276 | 0.083229 | 0.024218 | 0.12225 | 0.02716 | 0.11032 | 0.084526 | 0.07582 | 0.0092917
8.2193 | 10.5795 | 9.9284 | 9.5693 | 10.1497 | 10.2336 | 6.7056 | 9.8497 | 10.0118 | 6.8721 | 8.4132 | 8.1467 | 9.3366 | 9.1268 | 8.0481 |  |  | 0.03164 | 0.13905 | 0.12617 | 0.034823 | 0.24789 | 0.024372 | 0.081669 | 0.050007 | 0.12281 | 0.10035 | 0.18136 | 0.14461 | 0.051152 | 0.13301 | 0.063845
8.1745 | 10.4133 | 9.8172 | 9.6094 | 9.8462 | 10.3084 | 6.8749 | 9.6882 | 10.304 | 6.6577 | 8.1342 | 8.3825 | 9.0847 | 9.2774 | 8.1561 |  |  | 0.013075 | 0.027064 | 0.014976 | 0.074864 | 0.055665 | 0.050443 | 0.087624 | 0.21149 | 0.16937 | 0.11407 | 0.097614 | 0.091256 | 0.20073 | 0.017654 | 0.044105
8.2578 | 10.2284 | 9.9577 | 9.3908 | 9.8955 | 10.11 | 6.5401 | 9.6472 | 10.0332 | 6.7042 | 8.3268 | 8.2426 | 9.2653 | 9.3536 | 7.9875 |  |  | 0.070187 | 0.21202 | 0.1555 | 0.14375 | 0.0063493 | 0.14799 | 0.24721 | 0.2525 | 0.10143 | 0.067593 | 0.095 | 0.048704 | 0.020126 | 0.093821 | 0.12446
8.3622 | 10.3642 | 9.9216 | 9.4935 | 9.7282 | 10.2584 | 6.9945 | 10.1245 | 10.0698 | 6.8391 | 8.0721 | 8.4151 | 9.0974 | 9.1906 | 8.2291 |  |  | 0.17455 | 0.076191 | 0.11939 | 0.041015 | 0.17361 | 0.00041447 | 0.2072 | 0.22477 | 0.064813 | 0.067301 | 0.15969 | 0.12379 | 0.18801 | 0.069191 | 0.11716
7.9901 | 10.4383 | 9.6857 | 9.6035 | 10.0252 | 10.2054 | 6.785 | 9.8505 | 10.1355 | 6.4836 | 8.0323 | 8.3785 | 9.0856 | 9.1918 | 8.242 |  |  | 0.19751 | 0.0020835 | 0.11657 | 0.069014 | 0.12339 | 0.052573 | 0.0022603 | 0.049186 | 0.00090493 | 0.28821 | 0.19951 | 0.087223 | 0.19988 | 0.06797 | 0.13005
8.0502 | 10.4765 | 9.7116 | 9.6813 | 9.747 | 10.356 | 6.9564 | 10.0328 | 10.1837 | 6.6915 | 8.3149 | 8.1746 | 9.0909 | 9.284 | 7.9755 |  |  | 0.13738 | 0.036053 | 0.09066 | 0.14683 | 0.15487 | 0.098072 | 0.16911 | 0.13311 | 0.049055 | 0.080278 | 0.083145 | 0.11664 | 0.19454 | 0.024263 | 0.13646
8.1979 | 10.4096 | 9.7524 | 9.5419 | 9.9283 | 10.2527 | 6.5925 | 9.8097 | 10.0979 | 6.666 | 8.3259 | 8.2966 | 9.3549 | 9.2743 | 8.0301 |  |  | 0.010282 | 0.030784 | 0.049866 | 0.0073821 | 0.026404 | 0.0053015 | 0.19481 | 0.089966 | 0.036662 | 0.10584 | 0.094076 | 0.0053727 | 0.069451 | 0.014508 | 0.081803
7.9959 | 10.4225 | 9.6531 | 9.5493 | 9.9024 | 10.1465 | 6.7355 | 9.9263 | 10.1493 | 6.8609 | 8.2336 | 8.2627 | 9.2822 | 9.3459 | 7.8766 |  |  | 0.19172 | 0.017933 | 0.14912 | 0.014764 | 0.00050167 | 0.11151 | 0.051784 | 0.026606 | 0.014684 | 0.089155 | 0.0018174 | 0.028551 | 0.0032674 | 0.08609 | 0.2353
8.2335 | 10.5824 | 9.9177 | 9.5752 | 10.0927 | 10.2338 | 6.6591 | 9.8122 | 9.985 | 6.8297 | 8.4532 | 8.0734 | 9.2705 | 9.1668 | 7.9921 |  |  | 0.045883 | 0.142 | 0.11545 | 0.040706 | 0.19087 | 0.024119 | 0.12824 | 0.087517 | 0.14961 | 0.057878 | 0.22142 | 0.21792 | 0.014912 | 0.09293 | 0.11983
8.1152 | 10.3847 | 9.7637 | 9.4955 | 9.8454 | 10.2575 | 6.6827 | 9.6675 | 10.344 | 6.6211 | 8.1336 | 8.3509 | 9.0664 | 9.2668 | 8.1115 |  |  | 0.072413 | 0.055744 | 0.038518 | 0.039007 | 0.056413 | 0.00043653 | 0.10458 | 0.23215 | 0.20938 | 0.15065 | 0.098212 | 0.059649 | 0.21906 | 0.007019 | 0.0004587
8.3194 | 10.4306 | 9.829 | 9.7179 | 9.9765 | 10.2443 | 6.4787 | 9.786 | 10.0951 | 6.764 | 8.3011 | 8.2976 | 9.479 | 9.1908 | 8.2635 |  |  | 0.13178 | 0.0098445 | 0.02671 | 0.18336 | 0.074653 | 0.013638 | 0.30858 | 0.11369 | 0.039479 | 0.0077633 | 0.069298 | 0.0062827 | 0.19352 | 0.06897 | 0.15153
8.3804 | 10.3452 | 9.9611 | 9.3954 | 9.7655 | 10.1789 | 6.9807 | 10.079 | 10.0938 | 6.7873 | 8.0112 | 8.4807 | 9.3213 | 9.2471 | 8.2298 |  |  | 0.19274 | 0.095184 | 0.15887 | 0.13909 | 0.13632 | 0.079053 | 0.19338 | 0.17929 | 0.040777 | 0.015548 | 0.22059 | 0.18941 | 0.0359 | 0.012645 | 0.11788
8.0273 | 10.4114 | 9.7021 | 9.5314 | 9.7927 | 10.2947 | 6.929 | 9.8492 | 10.1471 | 6.5326 | 8.3038 | 8.1686 | 9.1193 | 9.1109 | 8.407 |  |  | 0.16034 | 0.028982 | 0.10018 | 0.0031699 | 0.10914 | 0.036747 | 0.14173 | 0.050482 | 0.01251 | 0.23921 | 0.071996 | 0.12266 | 0.16614 | 0.14892 | 0.29503
8.0427 | 10.4243 | 9.7299 | 9.5965 | 9.7452 | 10.5 | 6.8689 | 9.9758 | 10.1523 | 6.7691 | 8.2683 | 8.1945 | 8.9814 | 9.1907 | 7.9757 |  |  | 0.14489 | 0.016157 | 0.072349 | 0.062001 | 0.15664 | 0.24203 | 0.081563 | 0.07608 | 0.017673 | 0.0026513 | 0.036527 | 0.096764 | 0.30407 | 0.069109 | 0.13627
8.1354 | 10.581 | 9.672 | 9.5962 | 10.054 | 10.2576 | 6.7267 | 9.9005 | 10.1226 | 6.6666 | 8.2945 | 8.3593 | 9.2636 | 9.2425 | 8.0214 |  |  | 0.052261 | 0.14064 | 0.13025 | 0.061641 | 0.15216 | 0.00039453 | 0.060596 | 0.00078247 | 0.012021 | 0.10522 | 0.062699 | 0.068059 | 0.021791 | 0.017293 | 0.090584
8.0752 | 10.2996 | 9.8621 | 9.4158 | 9.847 | 10.1418 | 6.7374 | 10.0396 | 10.1186 | 6.7986 | 8.1691 | 8.2835 | 9.4069 | 9.2972 | 7.9127 |  |  | 0.11243 | 0.14081 | 0.059836 | 0.11877 | 0.054866 | 0.11617 | 0.049936 | 0.13994 | 0.016024 | 0.026815 | 0.062733 | 0.0078253 | 0.12148 | 0.037455 | 0.19924
8.1864 | 10.5668 | 9.9215 | 9.7797 | 9.987 | 10.3849 | 6.7833 | 9.8987 | 10.0484 | 7.0043 | 8.386 | 8.1748 | 9.4865 | 9.3195 | 7.9065 |  |  | 0.0012179 | 0.12641 | 0.11927 | 0.24514 | 0.085155 | 0.12695 | 0.0040093 | 0.0010385 | 0.086158 | 0.23249 | 0.15421 | 0.11646 | 0.2011 | 0.059679 | 0.20549
8.2099 | 10.5636 | 9.7471 | 9.2565 | 9.7915 | 10.3118 | 6.9951 | 9.8364 | 10.235 | 6.4412 | 8.1583 | 8.4937 | 9.2287 | 9.1457 | 8.3303 |  |  | 0.022309 | 0.12318 | 0.055138 | 0.27799 | 0.1104 | 0.053835 | 0.20776 | 0.063308 | 0.10039 | 0.33063 | 0.073484 | 0.20239 | 0.056756 | 0.1141 | 0.21836
8.2648 | 10.6595 | 9.7711 | 9.2818 | 9.7011 | 10.2513 | 6.8223 | 9.8438 | 10.2989 | 6.8018 | 8.106 | 8.3917 | 9.5468 | 9.4374 | 8.0748 |  |  | 0.077158 | 0.21906 | 0.03115 | 0.25268 | 0.20077 | 0.0066165 | 0.035051 | 0.055926 | 0.16426 | 0.03002 | 0.12578 | 0.10044 | 0.26134 | 0.17761 | 0.037154
8.8542 | 10.5944 | 9.823 | 9.621 | 9.9849 | 10.2129 | 7.0715 | 9.8381 | 10.2645 | 6.9975 | 8.1698 | 8.1853 | 9.4161 | 9.1858 | 8.2503 |  |  | 0.66658 | 0.15394 | 0.020785 | 0.086448 | 0.083082 | 0.04509 | 0.28422 | 0.061586 | 0.12995 | 0.22573 | 0.061986 | 0.10596 | 0.13067 | 0.073993 | 0.13832
8.4179 | 10.3249 | 9.9396 | 9.6512 | 9.8184 | 10.2312 | 7.0245 | 10.0914 | 10.1689 | 6.817 | 8.0621 | 8.1474 | 9.1954 | 9.2387 | 7.9923 |  |  | 0.23028 | 0.11551 | 0.13734 | 0.11664 | 0.083405 | 0.026798 | 0.23718 | 0.1917 | 0.034299 | 0.045197 | 0.16972 | 0.14383 | 0.089984 | 0.021035 | 0.11968
[16 empty] | MEDIA | 0.12014 | 0.084527 | 0.088482 | 0.12081 | 0.092098 | 0.076473 | 0.12979 | 0.10651 | 0.075159 | 0.10421 | 0.095777 | 0.10199 | 0.17022 | 0.073297 | 0.13578
SAMPLES |  | 30 |  |  | P | 95% |  |  | t | 2.0423
[12 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
[11 empty] | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
[5 empty] | MEDIA | [5 empty] | 8.1876 | 10.4404 | 9.8022 | 9.5345 | 9.9019 | 10.258 | 6.7873 | 9.8997 | 10.1346 | 6.7718 | 8.2318 | 8.2913 | 9.2854 | 9.2598 | 8.112
[5 empty] | σ | [5 empty] | 0.12361 | 0.064912 | 0.045664 | 0.10837 | 0.069094 | 0.076386 | 0.095156 | 0.076756 | 0.058551 | 0.089071 | 0.061042 | 0.066556 | 0.13643 | 0.059602 | 0.081968
[5 empty] | RIPETIBILITÀ | [5 empty] | 0.49096 | 0.27926 | 0.22547 | 0.44592 | 0.29938 | 0.30563 | 0.41526 | 0.33678 | 0.25081 | 0.37143 | 0.2789 | 0.30166 | 0.5795 | 0.2521 | 0.38168
[5 empty] | INCERTEZZA(u) | [5 empty] | 0.022568 | 0.011851 | 0.008337 | 0.019786 | 0.012615 | 0.013946 | 0.017373 | 0.014014 | 0.01069 | 0.016262 | 0.011145 | 0.012151 | 0.024908 | 0.010882 | 0.014965
[5 empty] | U | [5 empty] | 0.046089 | 0.024203 | 0.017026 | 0.040408 | 0.025763 | 0.028482 | 0.03548 | 0.02862 | 0.021832 | 0.033212 | 0.02276 | 0.024817 | 0.050869 | 0.022224 | 0.030563
[5 empty] | U% | [5 empty] | 0.5629% | 0.2318% | 0.1737% | 0.4238% | 0.2602% | 0.2777% | 0.5227% | 0.2891% | 0.2154% | 0.4904% | 0.2765% | 0.2993% | 0.5478% | 0.24% | 0.3768%
[5 empty] | ACCURATEZZA ASSOLUTA | [5 empty] | 1.8124 | 0.44041 | 0.19776 | 0.46548 | 0.098148 | 0.25796 | 3.2127 | 0.1003 | 0.1346 | 3.2282 | 1.7682 | 1.7087 | 0.71457 | 0.74023 | 1.888
[5 empty] | ACCURATEZZA RELATIVA | [5 empty] | -18.12% | 4.404% | -1.978% | -4.655% | -0.9815% | 2.58% | -32.13% | -1.003% | 1.346% | -32.28% | -17.68% | -17.09% | -7.146% | -7.402% | -18.88%

## Calibrazione 5 punti
Piano XY VALORI OFFSET
[6 empty] | Scarti quadratici |  | 0.38272
X | Y | Z
10 | 10 | 10
Calibrazione a 5 punti | [16 empty] | DISTANZE VALORI MISURATI DALLA MEDIA
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
8.0911 | 10.4318 | 9.7998 | 9.5558 | 9.7585 | 10.0178 | 6.7143 | 9.7102 | 10.1313 | 6.0904 | 8.7441 | 8.4682 | 9.1323 | 9.1293 | 8.2247 |  |  | 0.028426 | 0.020153 | 0.054761 | 0.082569 | 0.045653 | 0.12285 | 0.095504 | 0.3831 | 0.0056232 | 0.29423 | 0.29983 | 0.028384 | 0.30301 | 0.018544 | 0.084238
8.0969 | 10.3815 | 9.8353 | 9.5969 | 9.754 | 10.06 | 6.7732 | 10.0254 | 10.0013 | 6.5492 | 8.3786 | 8.6089 | 9.2272 | 9.0345 | 8.5859 |  |  | 0.034258 | 0.070431 | 0.019307 | 0.041534 | 0.041211 | 0.08068 | 0.036628 | 0.067934 | 0.13556 | 0.16459 | 0.065646 | 0.11239 | 0.39796 | 0.11334 | 0.44546
8.1122 | 10.4391 | 9.9131 | 9.6428 | 9.5688 | 10.1255 | 7.1201 | 10.1182 | 10.3446 | 6.3436 | 8.3234 | 8.9478 | 8.8298 | 9.0465 | 8.2715 |  |  | 0.049526 | 0.01284 | 0.05849 | 0.0043409 | 0.144 | 0.015229 | 0.31026 | 0.024881 | 0.2077 | 0.041066 | 0.12087 | 0.45127 | 0.00047977 | 0.10133 | 0.131
7.965 | 10.5238 | 9.769 | 9.6336 | 9.815 | 10.046 | 7.1257 | 10.1944 | 10.2375 | 6.5194 | 8.2487 | 8.5747 | 8.6886 | 8.9914 | 8.4948 |  |  | 0.097701 | 0.071863 | 0.085599 | 0.0048121 | 0.10217 | 0.094713 | 0.31587 | 0.10112 | 0.10065 | 0.13472 | 0.19553 | 0.078175 | 0.14067 | 0.15649 | 0.35434
7.9885 | 10.3314 | 9.7291 | 9.7306 | 9.5915 | 10.3709 | 6.9847 | 10.3122 | 10.2453 | 6.5198 | 8.3046 | 8.6464 | 8.8792 | 9.2044 | 7.9708 |  |  | 0.074127 | 0.12049 | 0.12543 | 0.092211 | 0.12133 | 0.23025 | 0.1749 | 0.21894 | 0.10841 | 0.13514 | 0.13962 | 0.14982 | 0.049939 | 0.056532 | 0.1697
8.0614 | 10.5031 | 9.8415 | 9.5244 | 9.7657 | 10.0328 | 6.7349 | 10.0696 | 10.0665 | 6.4023 | 8.4426 | 8.494 | 9.019 | 9.2048 | 8.1325 |  |  | 0.0013032 | 0.051153 | 0.013128 | 0.11404 | 0.052823 | 0.10784 | 0.074929 | 0.02367 | 0.070352 | 0.017697 | 0.0016251 | 0.0025282 | 0.18975 | 0.056959 | 0.0079142
8.0522 | 10.3544 | 9.8011 | 9.6637 | 9.7677 | 10.2942 | 6.8897 | 10.0714 | 10.1284 | 6.3475 | 8.3564 | 8.4972 | 8.9259 | 9.0789 | 8.1378 |  |  | 0.01043 | 0.097537 | 0.053431 | 0.02532 | 0.054847 | 0.15351 | 0.079868 | 0.021932 | 0.0085312 | 0.037158 | 0.087825 | 0.0006628 | 0.096589 | 0.068934 | 0.0026652
8.3088 | 10.5319 | 10.0147 | 9.6201 | 9.9066 | 10.016 | 6.7426 | 10.0886 | 10.0795 | 6.4693 | 8.5237 | 8.3631 | 8.7745 | 9.1429 | 8.0856 |  |  | 0.24608 | 0.079994 | 0.16008 | 0.018351 | 0.19375 | 0.12467 | 0.06726 | 0.0046882 | 0.05737 | 0.084615 | 0.079488 | 0.13348 | 0.054833 | 0.0049361 | 0.05485
8.0367 | 10.3452 | 9.9011 | 9.8038 | 9.6857 | 10.2833 | 6.8515 | 10.0604 | 10.1305 | 6.6045 | 8.4744 | 8.4971 | 8.8557 | 9.144 | 8.0799 |  |  | 0.025934 | 0.10673 | 0.046564 | 0.16535 | 0.027124 | 0.14263 | 0.041705 | 0.032937 | 0.0064292 | 0.21983 | 0.030166 | 0.0005588 | 0.026459 | 0.0038871 | 0.060566
8.27 | 10.5716 | 9.9543 | 9.6211 | 9.8403 | 9.9865 | 6.7096 | 9.9985 | 10.1235 | 6.4056 | 8.5283 | 8.4064 | 8.7819 | 9.1461 | 8.0956 |  |  | 0.20731 | 0.11967 | 0.09969 | 0.017309 | 0.12751 | 0.15415 | 0.10028 | 0.094804 | 0.013389 | 0.021002 | 0.084026 | 0.090186 | 0.047348 | 0.0017131 | 0.044828
7.9059 | 10.3717 | 9.7839 | 9.7653 | 9.5996 | 10.2416 | 6.9829 | 10.2415 | 10.1959 | 6.5407 | 8.464 | 8.4803 | 8.7374 | 9.2831 | 8.0089 |  |  | 0.15675 | 0.080233 | 0.07072 | 0.12688 | 0.11321 | 0.10089 | 0.17303 | 0.1482 | 0.059005 | 0.15608 | 0.019782 | 0.016218 | 0.091929 | 0.13522 | 0.13159
8.1831 | 10.472 | 9.886 | 9.5257 | 9.695 | 10.046 | 6.8233 | 10.0343 | 10.1402 | 6.3247 | 8.4843 | 8.4423 | 8.78 | 9.2232 | 8.0464 |  |  | 0.12041 | 0.020084 | 0.031423 | 0.11271 | 0.017807 | 0.094718 | 0.01347 | 0.05902 | 0.0032718 | 0.059987 | 0.040056 | 0.054258 | 0.049279 | 0.075359 | 0.094078
7.8001 | 10.3973 | 9.7612 | 9.5578 | 9.5145 | 10.2625 | 6.7416 | 9.9907 | 10.112 | 6.3012 | 8.3948 | 8.458 | 8.736 | 9.155 | 8.0503 |  |  | 0.26259 | 0.054643 | 0.093423 | 0.080581 | 0.19833 | 0.1218 | 0.068249 | 0.10264 | 0.024882 | 0.083446 | 0.04939 | 0.038577 | 0.093321 | 0.0071149 | 0.090147
8.1854 | 10.5932 | 9.9289 | 9.5137 | 9.7844 | 10.0313 | 6.9395 | 10.3029 | 10.2969 | 6.1554 | 8.5266 | 8.3963 | 8.7486 | 9.1814 | 8.1313 |  |  | 0.12271 | 0.14128 | 0.074334 | 0.12467 | 0.071605 | 0.10938 | 0.12967 | 0.20961 | 0.16004 | 0.22928 | 0.082406 | 0.10023 | 0.080688 | 0.033571 | 0.0091942
7.8901 | 10.495 | 9.7355 | 9.813 | 9.7144 | 10.2606 | 6.9295 | 10.341 | 10.1849 | 6.6201 | 8.2859 | 8.6138 | 8.7043 | 9.0612 | 7.9795 |  |  | 0.17257 | 0.04305 | 0.11911 | 0.17457 | 0.0015588 | 0.11989 | 0.11966 | 0.24773 | 0.047978 | 0.2355 | 0.15828 | 0.11724 | 0.12496 | 0.086621 | 0.16101
8.1565 | 10.4121 | 9.8796 | 9.5411 | 9.7893 | 10.0832 | 6.8232 | 10.0545 | 10.0785 | 6.193 | 8.4547 | 8.5457 | 8.8408 | 9.1963 | 8.1643 |  |  | 0.093829 | 0.039858 | 0.024972 | 0.097309 | 0.076473 | 0.0575 | 0.013353 | 0.038799 | 0.058398 | 0.19164 | 0.010512 | 0.049147 | 0.01148 | 0.048485 | 0.023813
7.9916 | 10.4527 | 9.8367 | 9.7775 | 9.7107 | 10.2465 | 6.7483 | 10.2066 | 10.1292 | 6.3122 | 8.505 | 8.4789 | 8.6045 | 9.0578 | 8.1813 |  |  | 0.071046 | 0.00074263 | 0.01786 | 0.1391 | 0.0021582 | 0.1058 | 0.061568 | 0.11328 | 0.0077112 | 0.072427 | 0.060738 | 0.017611 | 0.2248 | 0.090025 | 0.04083
8.1122 | 10.4938 | 9.8715 | 9.6327 | 9.9009 | 10.1064 | 6.545 | 10.037 | 10.0945 | 6.2737 | 8.4774 | 8.4425 | 8.8021 | 9.1927 | 8.155 |  |  | 0.049562 | 0.041898 | 0.016938 | 0.0057151 | 0.18806 | 0.034267 | 0.26478 | 0.056342 | 0.042379 | 0.11097 | 0.03315 | 0.054054 | 0.027186 | 0.044841 | 0.014541
7.9519 | 10.37 | 9.7661 | 9.8406 | 9.8764 | 10.2602 | 6.8421 | 10.097 | 10.1065 | 6.5473 | 8.4445 | 8.4968 | 8.7015 | 9.1617 | 7.9601 |  |  | 0.11081 | 0.08191 | 0.08844 | 0.20215 | 0.16353 | 0.11948 | 0.032308 | 0.0037408 | 0.030348 | 0.16269 | 0.00023087 | 0.0002288 | 0.12778 | 0.013833 | 0.18036
8.2056 | 10.5047 | 9.9139 | 9.4865 | 9.8284 | 9.9629 | 6.8527 | 10.014 | 10.1575 | 6.4193 | 8.4681 | 8.4678 | 8.9868 | 9.209 | 8.2105 |  |  | 0.14295 | 0.052768 | 0.0593 | 0.15191 | 0.1156 | 0.1778 | 0.042888 | 0.07934 | 0.020586 | 0.034706 | 0.023856 | 0.028742 | 0.15756 | 0.061192 | 0.069991
8.0001 | 10.3436 | 9.7863 | 9.7552 | 9.655 | 10.2157 | 6.7933 | 10.2261 | 10.1332 | 6.3175 | 8.3643 | 8.4594 | 8.653 | 9.0626 | 8.0261 |  |  | 0.062569 | 0.10833 | 0.068247 | 0.1168 | 0.057791 | 0.07505 | 0.016567 | 0.1328 | 0.0036722 | 0.067153 | 0.079926 | 0.037144 | 0.17633 | 0.085215 | 0.11437
8.0866 | 10.5366 | 9.8792 | 9.5323 | 9.8013 | 10.1101 | 6.5211 | 10.0166 | 10.1077 | 6.1892 | 8.5025 | 8.4042 | 8.8637 | 9.1563 | 8.1932 |  |  | 0.023916 | 0.084726 | 0.024608 | 0.10609 | 0.088472 | 0.0306 | 0.28873 | 0.076756 | 0.02921 | 0.19548 | 0.058285 | 0.0923 | 0.03438 | 0.0084799 | 0.052738
7.8361 | 10.4066 | 9.7591 | 9.5303 | 9.0829 | 10.1393 | 6.9338 | 10.1481 | 10.1591 | 6.7211 | 8.3596 | 8.4602 | 8.8141 | 9.1187 | 8.0567 |  |  | 0.22653 | 0.045348 | 0.095476 | 0.10813 | 0.62995 | 0.001367 | 0.12394 | 0.054791 | 0.022183 | 0.33643 | 0.084593 | 0.036312 | 0.015142 | 0.029193 | 0.083758
8.1709 | 10.5108 | 9.8988 | 9.6715 | 9.8434 | 10.1144 | 6.7268 | 9.9587 | 10.0877 | 6.3509 | 8.4703 | 8.4541 | 8.8101 | 9.2425 | 8.0673 |  |  | 0.10819 | 0.058917 | 0.044227 | 0.033095 | 0.13054 | 0.026316 | 0.083045 | 0.1346 | 0.049146 | 0.033789 | 0.026082 | 0.042439 | 0.019223 | 0.094644 | 0.073133
7.9107 | 10.4785 | 9.7835 | 9.5999 | 9.6474 | 10.2563 | 6.7147 | 10.1909 | 10.092 | 6.2382 | 8.3396 | 8.5597 | 8.7724 | 9.1027 | 8.0809 |  |  | 0.15201 | 0.026538 | 0.071029 | 0.038548 | 0.065466 | 0.1156 | 0.095115 | 0.09764 | 0.044869 | 0.14644 | 0.10465 | 0.063127 | 0.056857 | 0.045121 | 0.059608
8.1504 | 10.5035 | 9.9159 | 9.5205 | 9.7115 | 10.0492 | 6.7036 | 9.947 | 10.0814 | 6.1679 | 8.4874 | 8.4438 | 8.8231 | 9.1539 | 8.1954 |  |  | 0.087721 | 0.051618 | 0.061338 | 0.11796 | 0.0013412 | 0.091511 | 0.10619 | 0.14627 | 0.05551 | 0.21673 | 0.043136 | 0.052776 | 0.0061972 | 0.0060529 | 0.054982
7.9358 | 10.4171 | 9.8949 | 9.7685 | 9.6556 | 10.2868 | 6.8091 | 10.1904 | 10.1487 | 6.7122 | 8.4352 | 8.5076 | 8.6848 | 9.0987 | 8.2324 |  |  | 0.12683 | 0.034786 | 0.040286 | 0.13005 | 0.057188 | 0.14612 | 0.00074408 | 0.097117 | 0.011767 | 0.32758 | 0.0090391 | 0.011086 | 0.1445 | 0.049102 | 0.091919
8.1964 | 10.5143 | 9.9921 | 9.5276 | 9.7178 | 10.0439 | 6.5761 | 10.0186 | 10.12 | 6.2144 | 8.5014 | 8.4206 | 8.9378 | 9.1711 | 8.2236 |  |  | 0.13377 | 0.062349 | 0.13756 | 0.11081 | 0.0049888 | 0.096797 | 0.23371 | 0.074755 | 0.016847 | 0.17027 | 0.0572 | 0.075941 | 0.10848 | 0.023205 | 0.083099
7.9979 | 10.3671 | 9.7863 | 9.7777 | 9.5706 | 10.2315 | 6.8317 | 10.0341 | 10.1099 | 6.2639 | 8.4647 | 8.5286 | 8.8431 | 9.2627 | 8.0769 |  |  | 0.064823 | 0.084827 | 0.068268 | 0.13931 | 0.14223 | 0.090815 | 0.021865 | 0.059185 | 0.026983 | 0.12077 | 0.020508 | 0.0321 | 0.013796 | 0.11483 | 0.063513
8.23 | 10.5034 | 10.019 | 9.6223 | 9.832 | 10.0392 | 6.8103 | 10.1002 | 10.0825 | 6.4249 | 8.5718 | 8.3319 | 8.9204 | 9.222 | 8.0948 |  |  | 0.16737 | 0.051482 | 0.16444 | 0.016149 | 0.11913 | 0.10145 | 0.00050492 | 0.0069408 | 0.054381 | 0.040266 | 0.12755 | 0.16462 | 0.091158 | 0.07414 | 0.045675
[16 empty] | MEDIA | 0.10773 | 0.063875 | 0.069616 | 0.089946 | 0.10519 | 0.10146 | 0.10622 | 0.097118 | 0.04944 | 0.13806 | 0.073133 | 0.071053 | 0.098736 | 0.056964 | 0.096463
SAMPLES |  | 30 |  |  | P | 95% |  |  | t | 2.0423
[12 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
[11 empty] | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
[5 empty] | MEDIA | [5 empty] | 8.0627 | 10.4519 | 9.8546 | 9.6384 | 9.7128 | 10.1407 | 6.8098 | 10.0933 | 10.1369 | 6.3846 | 8.4442 | 8.4965 | 8.8293 | 9.1478 | 8.1405
[5 empty] | σ | [5 empty] | 0.069968 | 0.034385 | 0.041359 | 0.05634 | 0.11507 | 0.049134 | 0.093054 | 0.082543 | 0.049219 | 0.091062 | 0.064411 | 0.084874 | 0.09151 | 0.042235 | 0.095249
[5 empty] | RIPETIBILITÀ | [5 empty] | 0.31764 | 0.16703 | 0.19369 | 0.25897 | 0.45041 | 0.24886 | 0.38538 | 0.34475 | 0.1971 | 0.41124 | 0.26637 | 0.32568 | 0.37327 | 0.18367 | 0.38221
[5 empty] | INCERTEZZA(u) | [5 empty] | 0.012774 | 0.0062778 | 0.0075511 | 0.010286 | 0.021009 | 0.0089706 | 0.016989 | 0.01507 | 0.0089861 | 0.016626 | 0.01176 | 0.015496 | 0.016707 | 0.007711 | 0.01739
[5 empty] | U | [5 empty] | 0.026089 | 0.012821 | 0.015421 | 0.021007 | 0.042906 | 0.01832 | 0.034697 | 0.030777 | 0.018352 | 0.033954 | 0.024017 | 0.031647 | 0.034121 | 0.015748 | 0.035515
[5 empty] | U% | [5 empty] | 0.3236% | 0.1227% | 0.1565% | 0.218% | 0.4417% | 0.1807% | 0.5095% | 0.3049% | 0.181% | 0.5318% | 0.2844% | 0.3725% | 0.3865% | 0.1721% | 0.4363%
[5 empty] | ACCURATEZZA ASSOLUTA | [5 empty] | 1.9373 | 0.45192 | 0.14542 | 0.36158 | 0.28717 | 0.14069 | 3.1902 | 0.093308 | 0.13689 | 3.6154 | 1.5558 | 1.5035 | 1.1707 | 0.85215 | 1.8595
[5 empty] | ACCURATEZZA RELATIVA | [5 empty] | -19.37% | 4.519% | -1.454% | -3.616% | -2.872% | 1.407% | -31.9% | 0.9331% | 1.369% | -36.15% | -15.56% | -15.03% | -11.71% | -8.522% | -18.6%

## Senza calibrazione
Piano XY VALORI OFFSET
X | Y | Z
10 | 10 | 10
Senza calibrazione | [16 empty] | DISTANZE VALORI MISURATI DALLA MEDIA
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
10.1489 | 9.8033 | 9.7772 | 9.7899 | 9.5236 | 10.2051 | 9.3502 | 9.7498 | 9.9535 | 9.9693 | 10.4486 | 8.9879 | 9.3379 | 10.7271 | 8.1174 |  |  | 0.075059 | 0.38789 | 0.22567 | 0.11816 | 0.0020104 | 0.034804 | 0.090035 | 0.26208 | 0.036009 | 0.046518 | 0.11626 | 0.13297 | 0.0097846 | 0.050586 | 0.13483
10.1944 | 10.0913 | 10.0263 | 9.6935 | 9.5905 | 10.2289 | 9.6827 | 10.0309 | 10.0648 | 9.938 | 10.556 | 8.8014 | 9.1659 | 10.4948 | 8.3116 |  |  | 0.029564 | 0.099931 | 0.023445 | 0.021767 | 0.06886 | 0.058642 | 0.24245 | 0.019021 | 0.075256 | 0.015197 | 0.0088607 | 0.053554 | 0.16223 | 0.18169 | 0.059362
10.0556 | 10.2082 | 9.9939 | 9.7258 | 9.4173 | 10.1322 | 9.429 | 9.9202 | 9.9107 | 10.1435 | 10.539 | 8.7997 | 9.6768 | 10.8233 | 8.1564 |  |  | 0.16838 | 0.016989 | 0.008967 | 0.054052 | 0.10427 | 0.038029 | 0.011233 | 0.091672 | 0.078797 | 0.22068 | 0.025886 | 0.055203 | 0.34867 | 0.14679 | 0.095764
10.0608 | 10.2368 | 9.9615 | 9.5839 | 9.4133 | 10.1495 | 9.5799 | 9.862 | 9.9507 | 10.149 | 10.4733 | 9.1458 | 9.3717 | 10.7268 | 8.1157 |  |  | 0.16314 | 0.045607 | 0.041328 | 0.087806 | 0.10832 | 0.020803 | 0.13965 | 0.14996 | 0.038827 | 0.22618 | 0.091622 | 0.29087 | 0.043613 | 0.050312 | 0.13655
9.9673 | 10.1445 | 9.9736 | 9.5712 | 9.3036 | 10.1587 | 9.8783 | 10.1337 | 10.0942 | 9.9458 | 10.6641 | 8.7789 | 9.2979 | 10.604 | 8.4443 |  |  | 0.25662 | 0.046699 | 0.029243 | 0.10054 | 0.21804 | 0.011515 | 0.43806 | 0.12183 | 0.10469 | 0.023018 | 0.099223 | 0.076007 | 0.030198 | 0.072515 | 0.19208
10.2059 | 10.1988 | 10.016 | 9.827 | 9.5722 | 10.2287 | 9.628 | 10.2195 | 10.0733 | 9.9911 | 10.6425 | 8.784 | 9.3386 | 10.6666 | 8.3409 |  |  | 0.018091 | 0.0076497 | 0.013151 | 0.15529 | 0.050605 | 0.058464 | 0.18776 | 0.20756 | 0.083837 | 0.068293 | 0.077627 | 0.070879 | 0.010485 | 0.0098563 | 0.08869
10.2005 | 10.2392 | 9.9714 | 9.6243 | 9.4673 | 10.1599 | 9.5648 | 10.0809 | 9.981 | 9.9445 | 10.6536 | 8.7815 | 9.2711 | 10.5231 | 8.475 |  |  | 0.023496 | 0.048038 | 0.031452 | 0.047494 | 0.054335 | 0.0104 | 0.1245 | 0.069025 | 0.0084968 | 0.021694 | 0.088666 | 0.073465 | 0.056998 | 0.15336 | 0.22278
10.2371 | 10.2313 | 9.9811 | 9.7421 | 9.5824 | 10.2348 | 9.3554 | 10.0516 | 9.968 | 9.8973 | 10.5022 | 8.954 | 9.3402 | 10.7227 | 8.2934 |  |  | 0.013102 | 0.040069 | 0.021732 | 0.07037 | 0.060812 | 0.064548 | 0.08487 | 0.039655 | 0.021501 | 0.025518 | 0.062734 | 0.099081 | 0.0121 | 0.046237 | 0.041142
10.1679 | 10.2068 | 9.9782 | 9.7328 | 9.5624 | 10.2278 | 9.4828 | 10.1424 | 10.0325 | 9.8981 | 10.565 | 8.7877 | 9.3494 | 10.7287 | 8.2921 |  |  | 0.056037 | 0.015594 | 0.024663 | 0.061012 | 0.040808 | 0.057507 | 0.042578 | 0.13049 | 0.043038 | 0.024721 | 8.93e-05 | 0.067178 | 0.021275 | 0.052231 | 0.039924
10.165 | 10.214 | 9.9896 | 9.7264 | 9.6066 | 10.2277 | 9.4413 | 10.1442 | 9.9744 | 9.9319 | 10.6049 | 8.7885 | 9.3005 | 10.5284 | 8.3388 |  |  | 0.058995 | 0.022794 | 0.013321 | 0.05469 | 0.084978 | 0.057469 | 0.0010412 | 0.13229 | 0.015131 | 0.0091299 | 0.04005 | 0.066468 | 0.027604 | 0.14802 | 0.086567
10.1877 | 10.224 | 9.9871 | 9.7687 | 9.5984 | 10.2515 | 9.5034 | 10.2144 | 10.0158 | 9.8656 | 10.5384 | 8.9493 | 9.3177 | 10.6187 | 8.4462 |  |  | 0.036262 | 0.032802 | 0.015777 | 0.096989 | 0.076756 | 0.081232 | 0.063128 | 0.20252 | 0.026263 | 0.057155 | 0.026506 | 0.094335 | 0.010399 | 0.057786 | 0.19397
10.2342 | 10.2559 | 10.0093 | 9.7639 | 9.5732 | 10.2512 | 9.4512 | 10.1603 | 10.0172 | 9.9172 | 10.5725 | 8.8102 | 9.3367 | 10.4921 | 8.4209 |  |  | 0.010284 | 0.064744 | 0.00646 | 0.092122 | 0.051627 | 0.080995 | 0.010912 | 0.14843 | 0.027669 | 0.0056381 | 0.0076073 | 0.04472 | 0.0086056 | 0.18439 | 0.16869
10.1881 | 10.2318 | 9.9848 | 9.6565 | 9.5022 | 10.1836 | 9.7341 | 10.1591 | 10.064 | 9.8989 | 10.4881 | 8.9582 | 9.3279 | 10.5423 | 8.4912 |  |  | 0.035859 | 0.040555 | 0.018118 | 0.015208 | 0.019384 | 0.013296 | 0.29381 | 0.14722 | 0.074529 | 0.023889 | 0.076812 | 0.10324 | 0.00019437 | 0.13421 | 0.239
10.1189 | 10.1881 | 9.9967 | 9.6844 | 9.669 | 10.1515 | 9.4408 | 10.1459 | 9.9849 | 9.9556 | 10.6213 | 8.8212 | 9.3012 | 10.6532 | 8.3887 |  |  | 0.10509 | 0.0030653 | 0.006175 | 0.012668 | 0.14741 | 0.018764 | 0.0005052 | 0.13394 | 0.0046428 | 0.03284 | 0.056361 | 0.03369 | 0.026859 | 0.023293 | 0.13651
10.1822 | 10.1926 | 10.001 | 9.6424 | 9.7315 | 10.0158 | 9.1822 | 9.9375 | 9.8688 | 9.914 | 10.5586 | 8.8009 | 9.4472 | 10.5382 | 8.3649 |  |  | 0.041738 | 0.0014357 | 0.001876 | 0.029353 | 0.20985 | 0.1545 | 0.25807 | 0.074397 | 0.12066 | 0.0087901 | 0.0062697 | 0.054073 | 0.11912 | 0.13829 | 0.11267
10.2909 | 10.0431 | 10.1867 | 9.4774 | 9.5547 | 10.0919 | 9.4314 | 10.032 | 10.0651 | 9.8869 | 10.4231 | 9.1695 | 9.5471 | 10.6896 | 8.4645 |  |  | 0.066962 | 0.14806 | 0.18386 | 0.19439 | 0.03312 | 0.07833 | 0.0088658 | 0.020134 | 0.075572 | 0.035899 | 0.14174 | 0.31455 | 0.21901 | 0.013088 | 0.21231
10.3708 | 10.1738 | 10.0899 | 9.4478 | 9.3165 | 10.1431 | 9.5543 | 10.0191 | 10.216 | 9.9533 | 10.5484 | 9.005 | 8.9329 | 10.7413 | 8.095 |  |  | 0.14683 | 0.017385 | 0.087022 | 0.22398 | 0.2051 | 0.027124 | 0.11408 | 0.0072181 | 0.22649 | 0.030504 | 0.016486 | 0.15005 | 0.39516 | 0.064832 | 0.15725
10.6248 | 10.2264 | 10.2022 | 9.8437 | 9.6053 | 10.3486 | 9.5601 | 10.2215 | 10.0453 | 9.7886 | 10.3965 | 9.0973 | 8.9563 | 10.5693 | 8.3206 |  |  | 0.40082 | 0.035178 | 0.19935 | 0.17192 | 0.08367 | 0.1784 | 0.11984 | 0.20957 | 0.055776 | 0.13418 | 0.16839 | 0.24239 | 0.37177 | 0.10721 | 0.068407
10.3355 | 10.1342 | 10.0791 | 9.506 | 8.9027 | 10.0781 | 9.3674 | 10.0173 | 9.9559 | 10.1994 | 10.5871 | 8.8899 | 9.3191 | 10.6144 | 8.2308 |  |  | 0.11152 | 0.056989 | 0.076207 | 0.16575 | 0.61894 | 0.092108 | 0.072853 | 0.0053461 | 0.033618 | 0.2766 | 0.022213 | 0.035018 | 0.0089954 | 0.062099 | 0.02142
10.4867 | 10.2123 | 10.1069 | 9.6476 | 9.6132 | 10.1464 | 9.0383 | 9.753 | 10.0717 | 9.7153 | 10.6468 | 8.7324 | 9.5119 | 10.8338 | 8.0112 |  |  | 0.26276 | 0.021147 | 0.10407 | 0.024117 | 0.091627 | 0.023846 | 0.40194 | 0.25896 | 0.08222 | 0.20754 | 0.081949 | 0.12255 | 0.18376 | 0.15732 | 0.241
10.1974 | 10.2797 | 9.9823 | 9.7542 | 9.6619 | 10.103 | 9.7194 | 10.1072 | 10.0066 | 9.6543 | 10.5448 | 8.8027 | 9.1337 | 10.7797 | 8.1113 |  |  | 0.026598 | 0.088506 | 0.020557 | 0.082476 | 0.14025 | 0.067297 | 0.27912 | 0.095246 | 0.017115 | 0.26852 | 0.020072 | 0.052258 | 0.19441 | 0.10323 | 0.14095
10.2662 | 10.2329 | 10.0787 | 9.6057 | 9.4695 | 10.0306 | 9.3688 | 9.7606 | 9.9624 | 9.8986 | 10.6303 | 8.8077 | 9.3704 | 10.7813 | 8.0552 |  |  | 0.042234 | 0.041739 | 0.075835 | 0.066073 | 0.05211 | 0.13961 | 0.071498 | 0.2513 | 0.027152 | 0.024191 | 0.065429 | 0.047245 | 0.042306 | 0.10487 | 0.19703
10.3516 | 10.2886 | 9.9232 | 9.6287 | 9.7804 | 10.2012 | 9.4612 | 9.8968 | 9.9011 | 9.8885 | 10.5226 | 8.8401 | 9.3144 | 10.7026 | 8.3233 |  |  | 0.12761 | 0.097434 | 0.07965 | 0.043099 | 0.25875 | 0.03099 | 0.020941 | 0.11507 | 0.088414 | 0.034296 | 0.042308 | 0.014799 | 0.013659 | 0.026108 | 0.071117
9.9645 | 10.255 | 9.974 | 9.7571 | 9.6362 | 10.1616 | 9.299 | 10.095 | 9.9817 | 9.6006 | 10.6621 | 8.7627 | 9.1512 | 10.7259 | 8.1477 |  |  | 0.25947 | 0.063833 | 0.028873 | 0.085385 | 0.11455 | 0.0086059 | 0.14122 | 0.083119 | 0.0078428 | 0.32219 | 0.09716 | 0.092182 | 0.17692 | 0.049483 | 0.10455
10.196 | 10.1096 | 9.9108 | 9.4089 | 9.3132 | 10.0774 | 9.1701 | 9.9536 | 9.9308 | 10.2028 | 10.47 | 8.898 | 9.4119 | 10.7937 | 8.1471 |  |  | 0.027969 | 0.081565 | 0.092109 | 0.26283 | 0.20838 | 0.092886 | 0.2702 | 0.058333 | 0.058739 | 0.27997 | 0.094862 | 0.043045 | 0.083817 | 0.11721 | 0.1051
10.2456 | 10.3933 | 9.8547 | 9.8037 | 9.6086 | 10.2709 | 9.4815 | 9.6755 | 10.0313 | 9.7651 | 10.7415 | 8.6452 | 9.4542 | 10.7553 | 8.2423 |  |  | 0.021633 | 0.20213 | 0.14813 | 0.13194 | 0.086973 | 0.1006 | 0.041277 | 0.33641 | 0.041843 | 0.15772 | 0.17662 | 0.20973 | 0.12615 | 0.078816 | 0.0098803
10.2311 | 10.1987 | 9.9776 | 9.2356 | 9.3448 | 10.0023 | 9.1667 | 9.974 | 9.8044 | 10.1913 | 10.5802 | 8.8159 | 9.4235 | 10.7441 | 8.0035 |  |  | 0.0071569 | 0.0074647 | 0.025253 | 0.43614 | 0.17676 | 0.16791 | 0.2736 | 0.037939 | 0.18512 | 0.26846 | 0.015301 | 0.039013 | 0.095449 | 0.067682 | 0.24875
10.2715 | 10.247 | 10.0782 | 9.9166 | 10.0449 | 10.2012 | 9.2584 | 9.8568 | 9.9467 | 9.655 | 10.7265 | 8.6884 | 9.4793 | 10.8573 | 7.8732 |  |  | 0.04756 | 0.055776 | 0.075363 | 0.24483 | 0.52334 | 0.030991 | 0.18182 | 0.15507 | 0.042784 | 0.26776 | 0.16163 | 0.16654 | 0.1512 | 0.18084 | 0.379
10.1899 | 10.09 | 10.0046 | 9.8747 | 9.498 | 10.3202 | 9.44 | 10.0178 | 10.0041 | 9.7296 | 10.5478 | 8.6569 | 9.0984 | 10.5757 | 8.2657 |  |  | 0.034076 | 0.10123 | 0.001717 | 0.20295 | 0.023651 | 0.14992 | 0.0002918 | 0.0058531 | 0.014627 | 0.19321 | 0.017053 | 0.19807 | 0.2297 | 0.10079 | 0.013452
10.3819 | 10.1845 | 9.9893 | 9.7119 | 9.1849 | 10.1241 | 9.1871 | 10.0246 | 9.8083 | 10.1949 | 10.4908 | 8.887 | 9.5578 | 10.7403 | 8.2776 |  |  | 0.15799 | 0.0066693 | 0.013588 | 0.040172 | 0.3367 | 0.046129 | 0.25315 | 0.012732 | 0.18119 | 0.27212 | 0.074076 | 0.032065 | 0.22975 | 0.063877 | 0.025418
[16 empty] | MEDIA | 0.09443 | 0.063298 | 0.056432 | 0.11312 | 0.14173 | 0.066524 | 0.14131 | 0.11941 | 0.063262 | 0.11941 | 0.065995 | 0.10251 | 0.11367 | 0.091567 | 0.13147
SAMPLES |  | 30 |  |  | P | 95% |  |  | t | 2.0423
[12 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
[11 empty] | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
[5 empty] | MEDIA | [5 empty] | 10.224 | 10.1912 | 10.0029 | 9.6718 | 9.5216 | 10.1703 | 9.4403 | 10.0119 | 9.9895 | 9.9228 | 10.5649 | 8.8549 | 9.3281 | 10.6765 | 8.2522
[5 empty] | σ | [5 empty] | 0.095943 | 0.076048 | 0.061505 | 0.093553 | 0.14132 | 0.049504 | 0.12326 | 0.088129 | 0.05511 | 0.11178 | 0.050962 | 0.078568 | 0.11607 | 0.052362 | 0.086276
[5 empty] | RIPETIBILITÀ | [5 empty] | 0.38226 | 0.29144 | 0.24095 | 0.39378 | 0.5657 | 0.21504 | 0.51108 | 0.3838 | 0.22859 | 0.45476 | 0.21888 | 0.33821 | 0.46187 | 0.24865 | 0.3903
[5 empty] | INCERTEZZA(u) | [5 empty] | 0.017517 | 0.013884 | 0.011229 | 0.01708 | 0.025802 | 0.0090382 | 0.022504 | 0.01609 | 0.010062 | 0.020409 | 0.0093044 | 0.014345 | 0.021191 | 0.0095599 | 0.015752
[5 empty] | U | [5 empty] | 0.035774 | 0.028356 | 0.022933 | 0.034883 | 0.052694 | 0.018459 | 0.045959 | 0.03286 | 0.020549 | 0.04168 | 0.019002 | 0.029296 | 0.043277 | 0.019524 | 0.032169
[5 empty] | U% | [5 empty] | 0.3499% | 0.2782% | 0.2293% | 0.3607% | 0.5534% | 0.1815% | 0.4868% | 0.3282% | 0.2057% | 0.42% | 0.1799% | 0.3308% | 0.4639% | 0.1829% | 0.3898%
[5 empty] | ACCURATEZZA ASSOLUTA | [5 empty] | 0.22396 | 0.1912 | 0.002876 | 0.32824 | 0.47839 | 0.17025 | 0.55974 | 0.011915 | 0.010497 | 0.077205 | 0.56489 | 1.1451 | 0.67191 | 0.67647 | 1.7478
[5 empty] | ACCURATEZZA RELATIVA | [5 empty] | 2.24% | 1.912% | 0.02876% | -3.282% | -4.784% | 1.703% | -5.597% | 0.1191% | -0.105% | -0.772% | 5.649% | -11.45% | -6.719% | 6.765% | -17.48%